## 技术参数
核医学科配套防护、质控用品采购技术参数
序号 | 产品名称 | 技术参数
1 | P-32专用通风橱 | 屏蔽材质：有机玻璃 主体屏蔽：15mm 手孔门屏蔽：15mm 排风放射性气体过滤器吸附 静音：低于50db 风量：500m³/h 外部：850*600*2100h mm 电源：220V 50Hz 10A
2 | P-32储源防护箱 | 1.主要材质：铅、304不锈钢 2.铅屏蔽：5mm Pb 3.防护门：平口重叠、前开式、不锈钢双锁 4.保险箱尺寸：650mm(H) * 500mm(W) * 400mm(D)（可定制）
3 | P-32核药传递窗 | 材质：304不锈钢、铅 安装方式：入墙 正面屏蔽：15mm Pb（或定制） 预留尺寸：400*400mm 开门：两侧开门 互锁：机械式/电子式 配备照明灯及紫外灯
4 | 碘131分装用通风橱 | 主体屏蔽：40mm Pb 手孔门屏蔽：40 mm Pb 排风放射性气体过滤器吸附 高负压设计 静音：低于50db 风量：860m³/h 设置自动取盖系统 外部：1040*800*2200h mm 电源：220V 50Hz 10A
5 | 碘131全自动核素分装仪器 | 分装方式：活度分装/体积分装； 分装目标：口服杯； 分装控制：全线自动化（分装、稀释、活度测量等全过程）； 核素转移：自动进行母液瓶的定量稀释及转移； 活度显示：实时显示活度计活度测量值，实时显示剩余活度； 防溢设置：设置过度瓶容积限值，防止溢出； 语音对讲：高清语音视频监控对讲，具有拍照功能； 报警设置：冲洗液不足、核素剩余体积不足、过渡瓶、测量瓶超容积报警； 服药观测：两组摄像头分别观测服药口杯和患者服药过程； 服药记录：分装记录留存，现场拍照留存； 操作记录：记录登录用户及该用户的操作记录； 重 复 性： ±1%； 相对误差： ±2%； 精度保证：系统可通过多退少补保证分装精度； 分装时间：少于60 s； 最小分装体积： 0.05ml；
6 | 碘131核药传递窗 | 屏蔽：10mm Pb 门尺寸：500(w) *500mm(h) 门开启速度：2cm/s
7 | 脚踏式放射性废物箱 | 材质：铅、不锈钢 推拉式废物投放口 关闭投放口自定位设计 带锁紧的承重万向脚轮 可以移动或固定放置 屏蔽：20 mm Pb 外尺寸： φ260mm*500mm(H)
8 | Sr90-Y90敷贴器 | 外壳材质：单层不锈钢包壳，射线发射窗为50μm。 活度：20mCi 表面剂量率：≥50Sv/hr 活性区尺寸：28mm×28mm ,可选尺寸Ø27mm 外形尺寸：30mm×30mm×9mm ,可选尺寸Ø30mm×5mm 源活性均匀性：≥95%
9 | 手持式辐射巡测仪 | 探测器：圆盘式卥素淬灭探测器，窗口有效直径45mm； 测量范围： 剂量率：0.01µsv/h-1mSv/h， 计数率：0-100000CPM 剂量当量：0～9.99Sv 能量范围：20KeV-3MeV（α射线≥2.0MeV，β射线≥160 keV，γ射线≥20 keV） γ相对误差：≤±15% （137Cs） α表面发射效率≥20%，β表面发射效率≥15%； 报警阈值：可自行设定 显示单位：Sv/h，CPM，CPS 电池容量：2000mAh（Type充电） 工作温度：-10℃~45℃ 工作湿度：≤90%RH 尺寸：204mm×100mm×32mm
10 | 活度计 | 1、能量范围 : 25Kev以上的Χ、γ及其1Mev以上的β核素。 2、量程范围 :1μCi—10Ci（99mTc）。 3、显示分辨 : 1μCi（特殊核素需要，可根据用户要求扩展显示为0.1μCi） 4、测量精度 : 1—2% ±1字。 5、静电计精度 :好于 1%。 6、可采用居里（Ci）或贝可（Bq）两种显示单位方式。 7、测量速度 : 读数95%的典型时间为3-5秒。 8、几何响应 : 样品轴向变动2cm，读数变动±0.5%。 9、可测量F18、I131、Tc99m等常用核素 11、电离室 : 14.5（直径）×30（cm） 5.9kg 12、仪器: 24×30×12（cm）2.5kg
11 | 表面沾污仪 | 1.采用一只盖革-弥勒计数管来测定α、β、γ和X射线辐射 2.测量范围：mR/hr(毫伦/小时)：0.001—110.0， 3.CPM（每分钟计数）：0—300,000 4.μSv/hr(微希伏/小时)：0.01—1,100， 5.CPS（每秒钟计数）：0—5,000， 6.总计数：1—9,999,000 7.效 率：Sr-90(546kev,2.3MeV βmax)约75% C-14(156kev βmax)约11% 8.Bi-210(1.2MeV βmax)约64% Am-241(5.5MeV α)约36% 9.灵 敏 度： 3500CPM/ mR/hr（对于Cs-137） 10.精 度：±15% 11.温度范围：-10℃---+50℃ 12.电 源：1节9V碱性电池，电池寿命 200小时 尺寸重量：150×80×30mm 350克（含电池）
12 | 放射性衰变箱6mmpb60L | 1.材质：铅、不锈钢 2.设置箱盖开启助力 3.带锁紧的承重万向脚轮 4.可以移动或固定放置 5.屏蔽：6 mm Pb 6.容积60L
13 | 放射性衰变箱20mmpb90L | 1.材质：铅、不锈钢 2.设置箱盖开启助力 3.带锁紧的承重万向脚轮 4.可以移动或固定放置 5.屏蔽：20mm Pb 6.容积90L。

## 配置清单
核医学科配套防护、质控用品采购配置清单
序号 | 配置清单 | 数量
1 | P-32专用通风橱 | 1个
2 | P-32储源防护箱 | 1个
3 | P-32核药传递窗 | 1个
4 | 碘131分装用通风橱 | 1个
5 | 碘131全自动核素分装仪器 | 1个
6 | 碘131核药传递窗 | 1个
7 | 脚踏式放射性废物箱 | 3个
8 | Sr90-Y90敷贴器 | 1个
9 | 手持式辐射巡测仪 | 1台
10 | 活度计 | 1台
11 | 表面沾污仪 | 1台
12 | 放射性衰变箱6mmpb60L | 2个
13 | 放射性衰变箱20mmpb90L | 2个
Note on C3: Administrator: 每一套的数量